|  | Κοζάνη, 17/06/2014 |
| --- | --- |
|  | Αριθμ.Πρωτ.: 4783 |
| Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου, Κατερίνα Δακή Τηλ./ Fax: 2461056440, 2461056221 e-mail: ciakovidou@uowm.gr |  |
|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |

| Θέμα: | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Σωληνωτού ηλεκτρικού κλίβανου με σύστημα ελέγχου, τροφοδοσίας και παρακολούθησης |
| --- | --- |
| Σχετ.: | Έργο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» με εσωτερικό κωδικό διαχείρισης 1128 |

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη

- Την Υπουργική απόφαση KA.679/22.08.1996: Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

- Π.Δ. 346/1998, «Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο» και τις τροποποιήσεις αυτού

- Τη με αριθμ. 197/05-06-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Αποφασίζει, τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και αντικείμενο την προμήθεια ενός Σωληνωτού ηλεκτρικού κλίβανου με σύστημα ελέγχου, τροφοδοσίας και παρακολούθησης, στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» με ΕΥ τον κ. Τουρλιδάκη Αντώνιο.

# Ο προϋπολογισμός για τις παραπάνω προμήθειες δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 8.610,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τους δύο (2) μήνες

# Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών μέχρι την  01/07/2014 και ώρα 11:00 π.μ την σφραγισμένη προσφορά τους για το σύνολο της προμήθειας σύμφωνα τα Παραρτήματα Ι (Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομική Προσφορά), μαζί με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

# Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών θα ενημερώσει τους αναδόχους ώστε να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κ. Ιακωβίδου (τηλ. 2461056440).

|  | Ο προϊστάμενος γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ |
| --- | --- |
|  | Γεώργιος Κωνσταντάς |
|  | Υπογραφή |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σωληνωτός ηλεκτρικός κλίβανος με σύστημα ελέγχου, τροφοδοσίας και παρακολούθησης

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- |
| Προδιαγραφές ηλεκτρικού κλιβάνου |
|  | Σωληνωτού “ανοιγόμενου” τύπου. Κατασκευή που να επιτρέπει το άνοιγμα του κλιβάνου κατά μήκος της θερμής ζώνης |  |
|  | Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 1100°C |  |
|  | Να διαθέτει τρεις (3) ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης. Κάθε ζώνη να διαθέτει ενσωματωμένα ανεξάρτητο θερμοζεύγος για τον ελεγκτή θερμοκρασίας PID και ανεξάρτητο θερμοζεύγος για τον ελεγκτή υπερ-θέρμανσης |  |
|  | Διάμετρος ωφέλιμης θερμής ζώνης: Φ100mm |  |
|  | Συνολικό μήκος θερμής ζώνης (και οι τρεις ζώνες συνολικά): 1000 – 1200mm |  |
|  | Συνολικό μήκος ομοιόμορφης (±10°C) αξονικής κατανομής θερμοκρασίας τουλάχιστο 700 mm |  |
|  | Υλικό ηλεκτρικών αντιστάσεων: μεταλλικό κράμα FeCrAl ή ανάλογο |  |
|  | Επιτρεπτή τοποθέτηση κατά την λειτουργία: Ο άξονας της θερμής ζώνης κάθετος ή και οριζόντιος |  |
|  | Συνολική ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη από 4000 W (230/400 VAC, 50Hz) για γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και σταθερότητα της θερμοκρασιακής κατανομής |  |
|  | Σύγχρονο σχεδιασμό με κέλυφος διπλού τοιχώματος για αποφυγή υπερ-θέρμανσης των εξωτερικών επιφανειών του. Το εσωτερικό τοίχωμα αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει βάση στήριξης του κλιβάνου τόσο για κάθετη όσο και για οριζόντια λειτουργία |  |
|  | Το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης να είναι απομακρυσμένου τύπου (remote) και όχι ενσωματωμένο στο σώμα του κλιβάνου |  |
|  | Να διαθέτει αισθητήρα ανάγνωσης της ανοιχτής θέσης ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απενεργοποίηση της ρευματοληψίας των αντιστάσεων σε περίπτωση ακούσιου ανοίγματος του κλιβάνου προς αποφυγή ατυχημάτων |  |
| Προδιαγραφές συστήματος τροφοδοσίας, ελέγχου και παρακολούθησης |
|  | Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη αφής και λογισμικό ως περιβάλλον εργασίας. Το μέγεθος της οθόνης να είναι τουλάχιστο 5 inch |  |
|  | Να διαθέτει αυτόματο έλεγχος θερμοκρασίας με αλγόριθμο PID για τρεις διακριτές ζώνες θέρμανσης. Να διαθέτει εργαλεία για συντονισμό των PID παραμέτρων |  |
|  | Ακρίβεια θερμοκρασιακού ελέγχου ±1°C |  |
|  | Προγραμματισμό επιθυμητής τιμής (set-point) με απεριόριστα διακεκριμένα βήματα σταθερού σημείου ή ανόδου/καθόδου της θερμοκρασίας με προγραμματιζόμενο ρυθμό –δημιουργία γραφήματος του προγράμματος λειτουργίας |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των δημιουργούμενων προγραμμάτων θέρμανσης και επανεκτέλεσης τους. Ο αριθμός των προγραμμάτων που θα μπορούν να αποθηκευτούν να μην είναι μικρότερος από είκοσι (20) |  |
|  | Παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας και της επιθυμητής (setpoint) αριθμητικά αλλά και σε γράφημα |  |
|  | Να διαθέτει ανεξάρτητο ελεγκτή προστασίας από υπερθέρμανση για προστασία του κλιβάνου και του φορτίου για τρεις ζώνες θέρμανσης. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής να διαθέτει έξοδο συμβάντος συναγερμού σε ξηρή επαφή (250V AC/DC) |  |
|  | Να διαθέτει ηλεκτρονική κάρτα με κατάλληλα κυκλώματα μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος (W) και της Ηλ. Εντάσεως (true RMS) |  |
|  | Να διαθέτει ηλεκτρονική κάρτα με κατάλληλα κυκλώματα μέτρησης θερμοκρασίας με εισόδους θερμοζεύγους. Τουλάχιστο τρία (3) ανεξάρτητα κανάλια μέτρησης, (B, E, J, K, N, R, S, T type- 24 bit A/D conversion, 0-45°C cold junction compensated, typical accuracy ±0.2% f.s @ 25). Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής τύπου θερμοζεύγους από το λογισμικό |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων της θερμοκρασίας λειτουργίας αλλά και των ανεξάρτητων θερμοζευγών με ρυθμό τουλάχιστο 0.5δείγμα/sec σε τοπική ή εξωτερική μνήμη (USB memory stick). Το αρχείο καταγραφής να είναι σε μορφή συμβατή και να μπορεί να επεξεργαστεί με τα εμπορικά προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικά συστήματα Windows ή Linux |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της βασικής λειτουργίας του κλιβάνου μέσω δικτύου |  |
| Πρότυπα Ο προσφερόμενος κλίβανος θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα πρότυπα – πιστοποιήσεις: |
|  | CE Certified |  |
|  | Εναρμονισμένα πρότυπα EN 61010-1: 2001 και EN 61010-2-010:2003 για την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC) |  |
|  | Εναρμονισμένο πρότυπο EN 61326-1:2006 για την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/EC) |  |

Ημερομηνία ……../……/……..

Ο Προσφέρων (Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωληνωτός ηλεκτρικός κλίβανος με σύστημα ελέγχου, τροφοδοσίας και παρακολούθησης | 1 |  |  |  |
| Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς) | «άθροισμα» |
| Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Ολογράφως) |  |
| Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ με ΦΠΑ (Αριθμητικώς) | «άθροισμα» |
| Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ με ΦΠΑ (Ολογράφως) |  |

Ημερομηνία ……../……/……..

Ο Προσφέρων (Υπογραφή-Σφραγίδα)